- 机电产品国际招标

- 标准招标文件

- （第二册：投标邀请、投标资料表、合同专用条款、

- 货物需求一览表及技术规格）

招标编号：1020-194000000019

招标项目名称：内窥镜手术器械控制系统（手术机器人）国际招标项目

采购人名称：厦门大学附属第一医院

福建省中达招标代理有限公司

二0一九年 四 月

第五章   投 标 邀 请

日    期：2019年  月  日

招标编号：1020-194000000019

1．福建省中达招标代理有限公司 （以下简称“招标机构”）受招标人委托，邀请合格投标人就内窥镜手术器械控制系统（手术机器人）国际招标项目的下列货物和有关服务提交密封投标：

招标货物名称及数量：内窥镜手术器械控制系统（手术机器人）1套。

2．有意向的合格投标人可从福建省中达招标代理有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．有意向的投标人可从2019年   月   日至2019年   月   日每天（节假日除外）上午 9：00 至 11：30 时（北京时间），下午 14：30 至 17：00 时（北京时间）在 福建省中达招标代理有限公司（福建省厦门市思明区湖滨南路20号基金大厦15层1503室）购买招标文件。投标人在投标前需在中国国际招标网上完成注册，否则将导致投标无效。

4．所有投标文件应于2019年  月  日     时之前递交到福建省中达招标代理有限公司。

5．定于2019年  月  日     时(北京时间)在福建省厦门市思明区湖滨南路20号基金大厦15层1503室福建省中达招标代理有限公司会议室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

招标机构：福建省中达招标代理有限公司

地    址：厦门市思明区湖滨南路20号基金大厦15层1503室

邮    编：350001

联 系 人：邱小姐

电    话：+86  592  2030455

传    真：+86  592  2030455

电子函件：919087373@qq.com

开户银行：建设银行福州城北支行

开户名称：福建省中达招标代理有限公司

帐    号：3500 1890 0070 5251 5459

外汇开户行：China Construction Bank Fujian Branch

开户名称：  Fujian Zhongda Tendering Agency Co.Ltd

帐    号：  3501 4890 1002 2011 5274

第六章     投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 说 明 和 招 标 文 件 |  |  |
| 1.1 | 资金情况：已落实 合同名称：厦门大学附属第一医院内窥镜手术器械控制系统（手术机器人）国际招标项目合同 |  |
| 1.2 | 招标人名称：厦门大学附属第一医院 招标人地址：厦门市镇海路55号 联 系 人：吴明哲 电 话：+86 592 2137383 传 真：+86 592 2137383 邮 箱： |  |
| 1.2 | 招标机构名称：福建省中达招标代理有限公司 地 址：厦门市思明区湖滨南路20号基金大厦15层1503室 联 系 人：邱小姐 电 话：+86 592 2030455 传 真：+86 592 2030455 邮 箱：919087373@qq.com |  |
| 1.3 | 项目概况及资金性质： 项目概况：厦门大学附属第一医院内窥镜手术器械控制系统（手术机器人）医疗设备采购 资金性质：自筹 |  |
| ★2 | 合格的投标人： 投标人应符合招标文件第一册第一章投标人须知第2点中各条（款）的要求。 |  |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |  |
| 8.1 | 投标的语言：中文和/或英文，如为英文，必须有中文翻译本；如有冲突以中文为主。 |  |
| 10.3 | 是否允许提供备选方案：否。 |  |
| ★11.2 | 本项目允许的缺漏项范围或比重：如果投标报价缺漏项超过1项，投标将被否决。 |  |
| ★11.4 | 不接受选择性报价或者有附加条件的报价。 （投标报价为其他主要流通货币的 ，即按开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行折算)。 |  |
| ★11.5 | 本项目设有最高投标限价： 2500万元人民币。 投标报价如超出最高投标限价的，其投标将被否决。 |  |
| 11.6.1 | 中华人民共和国境内提供的货物投标报价：现场交货价（包含生产厂至最终目的地的内陆运输费，保险费和其他当地发生的伴随服务费）。 |  |
| 11.6.2 | 中华人民共和国境外提供的货物投标报价：CIP。 |  |
| 12.1 | 中华人民共和国境内提供的货物投标货币：人民币。 |  |
| 12.2 | 中华人民共和国境外提供的货物投标货币：美元。 |  |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |  |
| ★13.1 |  | 本项目拒绝联合体投标，如不满足，其投标将被否决。 |
| ★13.3 |  | 资格标准： 1.如果投标人按照合同提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到并提供货物制造商的正式授权书。 2.投标人提供的货物应为已获得中华人民共和国有关部门颁发的“医疗器械注册证”的设备，提供货物完整的医疗器械产品注册证（如有附表也应提供）复印件。 3.投标人应当提供国家其他强制性认证规定的相关证书复印件。（如有） 4.投标人应当提供在开标前三个月内由银行出具的银行资信证明的原件或复印件。 5.境内投标人应提供合格的营业执照复印件。 6.境内投标人若为所投产品代理商或经销商的，应提供《医疗器械经营许可证》复印件；境内投标人若为所投产品制造商的，应提供《医疗器械生产许可证》和《医疗器械经营许可证》复印件。 7．境内投标人的授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权书》原件及投标人代表身份证复印件附在投标文件中，授权书应加盖投标人企业公章。如法定代表人自身参加投标，不需此项。 投标人应保证响应资质在规定的期限内真实有效。 不满足上述资格标准的，其投标将被否决。 评标委员会将保留评标时对所有资格证明文件原件的核查权力。 |
| 14.3 2） |  | 提供货物验收后开始使用 壹 年所需的备件和专用工具清单及其货源及现行价格，并含在投标总价中。 |
| ★15.1 |  | 投标保证金金额： 50万元人民币或 7.3万美元；投标保证金有效期应当与投标有效期一致。如不满足，其投标将被否决。 |
| ★15.3 |  | 投标保证金形式：转帐或电汇。 |
| ★16.1 |  | 投标有效期：提交投标文件的截止之日起 90 天。投标有效期不满足，其投标将被否决。 |
| ★17.1 |  | 正本壹份，副本伍份（其中至少有一份中文本）。若副本与正本不符，以正本为准。正、副本均须胶装（永久性、无破坏不可拆分）装订成册，应编制封面、目录、页码。 |
| ★17.2 |  | 投标文件的正本每一页都应由单位负责人或其授权代表签名（封面、目录除外），投标文件的副本应为正本的复印件。如不满足，其投标将被否决。 |
| 18.1 |  | 单独密封提交的“开标一览表”的信封中应包括：开标一览表（中文或中文和英文）、投标保证金凭证。此信封不与投标文件正本和副本合并包装。 |
| 18.2 1） |  | 投标书递交至：福建省厦门市思明区湖滨南路20号基金大厦15层1503室福建省中达招标代理有限公司会议室 |
| 18.2 2） |  | 项目名称：厦门大学附属第一医院内窥镜手术器械控制系统（手术机器人） 国际招标项目 投标邀请的标题：内窥镜手术器械控制系统（手术机器人）国际招标项目 投标邀请 编 号：1020-194000000019 |
| 19.1 |  | 投标截止期：2019年 月 日 时（北京时间） 递交地点：福建省厦门市思明区湖滨南路20号基金大厦15层1503室福建省中达招标代理有限公司会议室 |
| 开 标 与 评 标 |  |  |
| 22.1 |  | 开标日期 ：2019年 月 日 时间： 时（北京时间） 开标地点：福建省厦门市思明区湖滨南路20号基金大厦15层1503室福建省中达招标代理有限公司会议室 |
| 23.1 |  | 评标办法：最低评标价法 |
| 25.1 |  | 评标时，投标货币统一转换为：美元。 |
| 26.3 |  | 评标价量化因素：投标人须知第26.3 1). 2). 3). 4). 5).7). 8). |
| 26.4.1 |  | 内陆运输、保险及其伴随服务 投标人应提供：货物包装数量以及每件货物包装箱的尺寸和装运重量。 |
| 26.4.2 |  | 交货期的偏离 所选方案： 26.4.2 1) 交货期：合同生效收到合格信用证的90天内交货。 调整用的百分比（%）：每超过一周，评标价增加投标总价的 0.5%；不足一周按一周计；提前交货不考虑降低评标价。 ★交货期最高不能超过招标文件规定交货期的2周，超过2周，其投标将被否决。 |
| ★26.4.3 |  | 付款条件的偏差 所选方案：26.4.3 1) 对招标文件提出的付款条件的任何负偏离将导致废标。 |
| 26.4.4 |  | 零部件和备品备件的费用 所选方案：26.4.4 1) |
| 26.4.5 |  | 中国关境内的备件供应和售后服务设施 投标人应在投标文件中说明投标人在中国关境内的投标货物的维修服务设施和零部件库房，若没有，则评标价格在投标总价的基础上增加1%。 |
| 26.4.6 |  | 投标设备的预计运行和维护费用 所选方案：不适用 |
| 26.4.7 |  | 投标设备的性能和生产率：所选方案：26.4.7 2） 调整方案： 投标人应对招标文件第八章“二-七”项中各条（款）的要求逐条（款）响应。 1.未标注“★”号条款如达不到招标文件所要求的,每项按投标价1%的比率增加计入评标价。 2.未标注“★”号条款合计负偏离≥5项（款）不满足要求，则技术评议不合格，其投标将被否决。 |
| 26.4.8 |  | 其它额外的评标因素和标准： ★（1）技术评议过程中，如有下列情形，其投标将被否决： 投标人应对招标文件第八章“二-七”项中各条（款）的要求逐条（款）响应。投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（“★”）的重要参数要求或加注星号（“★”）的重要参数无技术资料支持的，视为负偏离，其投标将被否决。凡超出技术规格中所要求的参数(正偏离),不降低评标价。 技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料、原厂技术白皮书或检测机构出具的检测报告为准。 ★（2）在商务评议时，招标文件加注“★”号的重要商务条款，任何一项不满足，其投标将被否决。 （3）缺漏项在招标文件允许的范围或比重内的，评标时应当要求投标人确认缺漏项是否包含在投标价中，确认包含的，将其他有效投标中该项的最高价计入其评标总价，并依据此评标总价对其一般商务和技术条款（参数）偏离进行价格调整；确认不包含的，评标委员会应当否决其投标；签订合同时以投标价为准，缺漏项含在该投标价内。 （4）对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。 ★（5）境内投标商如是代理，必须是经过制造商正式授权，对于未经制造商授权的代理商，其投标将被拒绝。 (6) 投标人需提供投标分项报价表。 ★（7）投标人在填写技术规格偏离表时应对招标文件技术要求逐项填写，且必须用具体数字或文字表述，不能仅填写“偏离”或“不偏离”，否则视为未做实质性响应，其投标将被否决。 |
| 26.5 |  | 本项目推荐一名中标侯选人。 |
| 授 予 合 同 |  |  |
| ★36 |  | 36.1招标服务费： - 中标方须向招标机构按如下标准和规定交纳招标代理服务费。 - ⑴、以中标通知中确定的中标总金额作为收费的计算基数。 - ⑵、招标代理服务收费标准参照国家发展计划委员会文件规定执行，按差额定率累进法计算向中标人收取，具体标准详见的招标代理服务费承诺书。 - ⑶、招标代理服务费币种与中标签订合同的币种相同。如需以人民币支付，以招标服务费金额为基数，按开标日中国银行公布的汇率卖出价折算。 - ⑷、中标人在领取中标通知书时按规定的标准一次向招标公司缴清招标代理服务费。 - 36.2中标方如未能按36.1条规定办理，招标人将不予退还其投标保证金，并保留追收招标代理服务费的权利。 - 36.3 投标人应按招标文件规定的格式及要求提供招标服务费承诺书，如不满足，其投标将被否决。 |

第七章     合同专用条款

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 买方名称、地址：厦门大学附属第一医院 厦门市镇海路55号 项目现场名称： 厦门大学附属第一医院内指定地点 |
| 11 | 项目现场：厦门大学附属第一医院指定地点 |
| 16.1 | 应提供的伴随服务：16.1 1).2).3).4).5) |
| 17.2 | 备品备件要求：卖方应提供验收后运行一年所需的备品备件清单及单价，其费用包括在合同价格内。 |
| ★18.2 | 质量保证期： 设备主机安装调试正常、最终验收合格后保修12个月。 |
| ★20.1 | 付款方法和条件：合同签订后向卖方开立合同价款100%的即期不可撤销信用证。设备发货后，90%信用证的合同价款凭装运单据支付，10%的信用证合同价款凭双方签字盖章的设备验收报告见票即付。 |
| 35 | 卖方通知送达地址：地址是厦门市镇海路55号厦门大学附属第一医院 |
| 36 | 互惠协议的标题是：“中华人民共和国政府和 政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 适用于本合同条款的额外增加的变动： |  |

- 货物需求一览表及技术规格

一、货物需求一览表：

| 合同包 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 内窥镜手术器械控制系统（手术机器人） | 1套 | 合同签订收到合格信用证后90天内交货 | 中国 厦门大学附属第一医院内指定地点 |

注：投标人可按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

二、概述：

本次招标的货物为厦门大学附属第一医院所需的设备。投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优质的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的实力。

- 技术规格及要求：

（一）、主要技术规格：

1.医生控制台

1.1操作手柄

1.1.1数量2个，左右各1个；

★1.1.2指尖控制功能：具有手指控制离合器、手动调焦功能，左右共用可实现镜头控制；

1.1.3等比例定位：运动功能定位比例应≥3种模式；

1.1.4电缆连接方式：无外露连接方式。

1.2工作目镜

1.2.1光学视野：左右各1个，实现三维立体影像，同时显示系统状态的动态消息和操作图标；

1.2.2清晰度（HZ）：≥1920×1080×29.97。

1.3触摸控制面板

1.3.1图像切换功能：可对摄像镜头进行二维或三维成像选择；

1.3.2机械臂控制：可设定使用顺序、移动距离、主从关系；

1.3.3设定视频、音频、 系统功能：提供；

1.3.4图像数字缩放比例≥4种。

1.4用户操作面板

1.4.1电源开关键：提供；

1.4.2紧急停止键：提供；

1.4.3人体坐姿调节键：≥4组8方向。

1.5控制踏板

1.5.1选择机械臂踏板：1个；

1.5.2镜头控制踏板：1个；

1.5.3手术视野焦距调节/离合踏板：1个；

1.5.4单极、双极、电刀、超声刀能量控制踏板：4个。

1.6视频音频连接

1.6.1视频输入端口：辅助影像显示≥2种（包括彩超、心电等图示）；

1.6.2视频输出接口：提供DVI，HD-SDI及S-Video视频输出接口；

1.6.3音频输入/输出：提供。

1.7升级双控台接口：提供。

2患者手术平台

2.1手术机械臂

★2.1.1数量：3臂；

2.1.2肩部关节活动范围：≥190°；

2.1.3肘部关节活动范围：≥160°；

2.1.4腕部关节活动范围：≥190°；

2.1.5上下运动范围：≥45cm。

2.2镜头臂

★2.2.1数量：1臂；

2.2.2肩部关节活动范围：≥200°；

2.2.3肘部关节活动范围：≥310°；

2.2.4腕部关节活动范围：≥210°；

2.2.5上下运动范围：≥49cm。

2.3手术平台移动驱动电机：提供手术平台各方向移动功能；

2.4后备电源：提供≥3分钟的后备电力。

3.影像处理平台

3.1主机

3.1.1嵌入式微处理器数量：≥2组；

3.1.2图像处理功能：提供视图管理工具栏等（包括摄像端二维、三维输入显示，屏幕分割等）。

3.2摄像头控制单元

3.2.1独立成像系统：≥2个，实现3D功能；

3.2.2左右眼独立视频输出：分别提供视频输出信号。

3.3高清摄像转换器

3.3.1成像系统：三维立体；

3.3.2摄像头调焦按钮：具有调焦功能，并可开关光源。

3.4液晶触摸显示器

3.4.1尺寸：≥24〞；

3.4.2清晰度：达到1080i (1920×1080)；

3.4.3同步图像显示：与手术操作台同步；

3.4.4轮廓注释功能：有。

3.5光强调节开光：有

3.5.1寿命（在最小输出12251m时）：≥4500h；

3.5.2配套专用分叉光缆：1根。

3.6接口

3.6.1能量工具接口：≥3个（包括超声刀、高频电刀、激光）；

3.6.2视频音频接口：需具备

3.6.2.1视频输入接口：2个；

3.6.2.2视频输出接口：3个，可用于医院手术图像的采集；

3.6.2.3音频输入/输出接口：1个，输出接口可用于医院手术图像的采集。

3.6.3网络接口1个；

3.6.4 On site功能：实时对机器进行故障诊断及远程维修。

4.安全联锁装置

4.1医生控制台探测传感器：操作人员头部离开时自动锁定；

4.2患者手术平台探测传感器：辅助人员移动器械时自动锁定；

4.3报警锁定功能：系统故障可自动报警，并具有锁定功能；

4.4紧急制动开关：有；

4.5手术部件寿命控制系统：可显示手术部件寿命，并对报废部件具有锁定功能。

5.基本附件

5.1手术训练专用器械：列出型号、名称、规格、使用次数；

5.1.1数量：6把；

5.1.2种类：4个品种6把；

5.1.3使用次数：每把≥30次。

5.2内窥镜附件

5.2.1立体内窥镜通用校准靶点：1个；

5.2.2手术器械用套管：3根，放置在人体腹壁或胸壁，方便手术器械的出入；

5.2.3应急扳手：1根，用于紧急情况下卸下器械；

5.2.4钝头气腹针：1根，协助摄像臂套管的进入。

5.3荧光显影高清晰摄像包

5.3.1照明装置

★5.3.1.1光源：可集成在机器人手术系统的患者手术车内；

5.3.1.2光源寿命：高温工作环境下运行能保证4500小时；

5.3.1.3切换开关模式：在使用荧光内窥时医生可在主控制台切换操作模式。

5.3.2摄像机

★5.3.2.1摄像头：需有荧光成像功能，必须集成在机器人手术系统内使用于机器人系统的视频处理车直接连接；

5.3.2.2图像传感器：高清传感器；

5.3.2.3高清格式：≥1080i。

5.3.3内窥镜

★5.3.3.1  30°立体左右视野荧光内窥镜：能集成在机器人手术系统内使用的30°荧光内窥镜2根；

★5.3.3.2  0°立体左右视野荧光内窥镜：能集成在机器人手术系统内使用的0°荧光内窥镜2根；

5.3.3.3传输光谱：需满足可见光和近红外荧光。

（二）配置要求：

1.主机及基本附件：

高清晰三维荧光显影成像 机器人手术系统

高清晰三维荧光显影成像 机器人手术系统配置：

机器人手术系统： 一套

1.1	外科医生控制台；

人体工程学设计：

工作台特点之一就是可进行多项人体工程学调整。医生在手术过程中可以通过调整四个参数以增加舒适度。

医生触控操作板

一个整合的医生控制页面提供了对于视频，音频及系统设定等的全面控制。设置储存在一个独有的用户名下，未来手术时可自动提取之前的数据。

指尖控制

增强的master controller可精确灵活的控制Endo Wrist器械。动作比例设定可以对手到器械的运动比例进行无缝调整。

持续的安全自检

通过每秒超过百万次的安全自检，系统得以保证最安全最可靠的操作

多功能能量设备控制

个人设置记忆系统

TilePro™ 多端输入展示

可以让医生及手术室团队看到手术视野的3D图像，并可看到多达两个额外的视频资源，诸如超声和EKG

1.2 4臂床旁机器人手术系统；

1.3荧光显影高清晰成像系统；

无可比拟的1080i三维高清晰成像系统：

荧光显影3D高清镜头

重量轻巧的3D HD镜头和变焦控制，光源及自动范围检测均提供了快捷方便的视觉设定。

宽屏触摸屏

一个带有telestration功能的宽触摸屏有助于团队的交流。更大的视角为助手提供了更好的解剖视野及从外缘进入的器械图像。

简单的用户界面

方便使用的触摸屏控制，根据信号和图标可进行简单的术中系统及视觉调整。

易于设置

多项省时设置，例如一站式光缆连接，可以进行快速有效的设置。

1.4:多种专业附件包：

1.4.1

1盒(5个)3臂保护套附件

1.4.2

1盒(5个)4臂保护套附件

1.4.3

1盒(20个)器械臂无菌保护套

1.4.4

1盒(20个)镜头无菌保护套

1.4.5

1盒(20个)镜头臂无菌保护套

1.4.6

1盒(10个)8mm器械套管保护帽

1.4.7

3个8mm器械套管接口

1.4.8

1 套管针

1.4.9

1个钝头穿刺器

1.4.10

1盒（24个）无刃穿刺器

1.4.11

1个刀锋保护帽

1.4.12

1个应急扳手

1.5荧光显影高清晰摄像包：

1.5.1

1套Firefly荧光显影高清晰摄像头系统（含光导纤维，摄像头电缆）

1.5.2

2支12mm 0度双目荧光显影技术内窥镜

1.5.3

2支12mm 30度双目荧光显影技术内窥镜

1.5.4

1个镜头成像校对器

1.5.5

1套荧光显影技术光源

1.6培训用手术器械包：

1.6.1     1把训练用大号针持

1.6.2     1把训练用单孔大抓钳

1.6.3

1把训练用双极分离钳

1.6.4

1把训练用弯剪

1.6.5

1把训练用有创抓持钳

1.6.6

1把训练用带剪刀针持

1.7主刀医生座椅。

2.手术基本器械

2.1一次性基本器械

| 序号 | Description 品名 | Units In a Box 个/包 | Order qty. 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Drape, Instrument Arm 无菌器械臂罩 | 20 | 10 |
| 2.1.2 | SI Drape, Camera ArmSI 镜头臂无菌保护套 | 20 | 5 |
| 2.1.3 | SI Drape, Camera HeadSI 镜头无菌保护套 | 20 | 5 |
| 2.1.4 | Cannula Seal8MM 直径套管密封盖子 | 10 | 10 |
| 2.1.5 | Tip Cover Accessory 电剪刀防漏电保护套 | 10 | 6 |

2.2通用机器人手术器械配置单（泌尿妇科、普外科、胸科）

| 序号 | Description 品名 | Times of usage 单把使用次数 | Order qty. 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Harmonic ACE Curved Shears Insert 超声刀ACE型弯头适配器插件 | 5个/包 | 4 |
| 2.2.2 | Harmonic ACE Curved Shears 机器人专用超声ACE型弯头发生器鞘 | 20 | 2 |
| 2.2.3 | Large Needle Driver 机器人专用大号持针器 | 10 | 5 |
| 2.2.4 | Cadiere Forceps 机器人专用无创单孔心包抓钳 | 10 | 4 |
| 2.2.5 | Maryland Bipolar Forceps 机器人专用单孔弯头双极电凝钳 | 10 | 3 |
| 2.2.6 | Hot Shears™ (Monopolar Curved Scissors) 机器人专用热剪（单极电凝剪刀） | 10 | 4 |
| 2.2.7 | Permanent Cautery Hook Instrument 机器人专用电钩 | 10 | 3 |
| 2.2.8 | Fenestrated Bipolar Forceps 机器人专用双极电凝单孔长抓钳 | 10 | 7 |
| 2.2.9 | Mega Needle Driver 机器人专用强力大针持 | 10 | 3 |

2.3连台手术基本辅助器械

| 序号 | Description 品名 | Times of usage 单把使用次数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | SI endoscope 30 degree SI 系统专用30度镜头 | 可重复使用 | 1 |
| 2.3.2 | Camera Cable SI 系统摄像头电缆 | 可重复使用 | 1 |
| 2.3.3 | Light Guide Cable SI 系统专用光导纤维 | 可重复使用 | 1 |
| 2.3.4 | Cannula, Instrument 8MM直径器械套管 | 可重复使用 | 3 |
| 2.3.5 | Latching Obturator, Blunt ( 钝头穿刺器） | 可重复使用 | 1 |
| 2.3.6 | Universal Endoscope Alignment Target 通用12MM直径腔镜校对器 | 可重复使用 | 1 |

3.手术模拟训练器(背挂式)

| 手术模拟训练器（背挂式） | 1台 | 提供1台手术模拟训练器（背挂式） |
| --- | --- | --- |

4.建议增配外科手术器械

| 序号 | 品名 | 可用次数 | 订购量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Drape, Instrument Arm 无菌器械臂罩 | 20个/箱 | 12 |
| 4.2 | SI Drape, Camera ArmSI 镜头臂无菌保护套 | 20个/箱 | 4 |
| 4.3 | SI Drape, Camera HeadSI 镜头无菌保护套 | 20个/箱 | 4 |
| 4.4 | Cannula Seal8MM 直径套管密封盖子 | 10个/盒 | 15 |
| 4.5 | Tip Cover Accessory 电剪刀防漏电保护套 | 10个/盒 | 4 |
| 4.6 | Cadiere Forceps 机器人专用无创单孔心包抓钳 | 10 | 15 |
| 4.7 | Maryland Bipolar Forceps 机器人专用单孔弯头双极电凝钳 | 10 | 3 |
| 4.8 | Fenestrated Bipolar Forceps 机器人专用双极电凝单孔长抓钳 | 10 | 8 |
| 4.9 | Hot Shears™ (Monopolar Curved Scissors) 机器人专用热剪（单极电凝剪刀） | 10 | 8 |
| 4.10 | Harmonic ACE Curved Shears 机器人专用超声ACE型弯头发生器鞘 | 20 | 8 |
| 4.11 | Harmonic ACE Curved Shears Insert 超声刀ACE型弯头适配器插件 | 5个/盒 | 8 |
| 4.12 | Double Fenestrated Grasper 机器人专用双孔长抓钳 | 10 | 1 |
| 4.13 | ProGrasp™ Forceps 机器人专用有创单孔组织抓钳 | 10 | 1 |
| 4.14 | SI endoscope 30 degree SI 系统专用30度镜头 | 可重复使用 | 1 |
| 4.15 | Cannula, Instrument 8MM直径器械套管 | 可重复使用 | 3 |
| 4.16 | Latching Obturator, Blunt ( 钝头穿刺器） | 可重复使用 | 1 |
| 4.17 | Universal Endoscope Alignment Target 1 通用12MM直径腔镜校对器 | 可重复使用 | 1 |

四、技术服务要求：

1. 用户提供合适使用场地，招标采购货物到达买方现场后，在买方安装条件允许的条件下，卖方按照医院指定时间内派技术人员到现场进行货物的开箱清点，组织安装，7天内负责调试至合格。卖方人员在进行安装、调试期间所发生的费用由卖方承担。

2.根据设备的特点及技术要求，卖方应对买方的技术、管理人员进行使用操作、维修、保养、管理等技术培训，直至买方的技术人员能独立操作；并提供成套培训资料。

3.卖方应向买方提供以下中、英文操作技术资料各二套，其费用包括在投标价格内：

（1）产品验收标准

（2）技术说明书

（3）使用说明书

（4）备品备件，易损件清单

（5）提供完整的操作使用手册：安装时院方验收

（6）合同要求的及投标方认为必须提供的其他资料

4.如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。

五、验收标准和验收方法

1. 验收标准

验收标准与中标方签订合同时确认。产品质量应符合招标文件及合同中要求的所有技术指标、配置要求及验收标准要求（任何一项未达到将不予验收）；安装调试各项指标和技术参数应符合验收标准要求。

1.1在货物到达使用单位后, 在买方安装条件允许的条件下，卖方应在5天内派工程技术人员到达现场,在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物,组织安装,调试,并承担由此发生一切费用。

1.2设备安装后,医院按国家标准及厂方标准进行质量验收。

1.3投标人必须在投标文件中提交所投设备的详细配置清单。

2. 验收方法

2.1 出厂检验：卖方应提供货物制造厂检验报告、合格证书、装箱单。

2.2进口商检：若境外货物卖方应提供报关单等有关证明，包括货物的产地、品牌及装运港等与投标文件相一致的证明材料。

2.3 最终验收：设备安装、调试结束后卖方负责并会同买方及有关专家按第1款验收标准进行联合验收。

六、卖方质量保证

1. 质量保证期及维修服务：

★1.1设备主机安装调试正常、最终验收合格后保修12个月。

1.2接到用户报修通知，响应时间在1小时内，所在城市有维修站点，到现场时间在3小时之内，所在城市无维修站点，到现场时间在24小时之内。

2.质保期后的服务要求：

2.1根据用户需要双方可以签定维修合同，具体条款另行制订。

- 3.卖方须在中国大陆境内设有生产厂家维修办事处，并有常驻维修工程师。

- 4.在中华人民共和国境内设有零配件保税库（注明境内零配件保税库详细地址），且设备的零配件可保证供应10年以上。投标人应保证能迅速快捷地提供设备的零配件。

- 5.提供远程维修服务，提供远程服务中心的详细通讯地址。

- 6.验收合格后质保期内或者购买包修合同期内的每年平均开机率： ≥95%（计算

- 方法为正常工作日/国家法定工作日）。

七、其他要求

1.卖方应随机向买方提供一套配置清单；

2.投标报价须包含货物在买方医院的卸货、安装、搬运费用。

3.投标人应提供其投标货物的产品介绍彩册（页），或提供有效的国际认证机构的证明材料。要求投标人投标时提供最新的原版DATASHEET技术资料（技术白皮书）。若有虚假应标，一经查出即作废处理。

4.整机为全新设备，符合中华人民共和国安全要求。

- 招标服务费承诺书

致：招标公司名称

我们在贵公司组织的（项目名称）招标中投标（招标编号：       ）。如获中标，我们保证按照招标文件的规定，以支票、电汇、现金或经贵公司认可的其他支付方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人名称：    ____________________

授权代表签字：_____________________

投标人盖章：

日 期：

注：

缺少此承诺书将导致投标文件被拒绝。

附：招标代理服务收费标准：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

中标金额（万元）           收费费率标准

100以下                        1.50%

100~500                         1.10%

500~1000                        0.80%

1000~5000                       0.50%

招标文件中英文如有差异，以中文为主